ZN-48智能双数显仪表使用说明书

一、产品概述

ZN-48双显示仪表包容了时间、计数、转速、频率多种参数的计量与控制，采用集成电路设计，双排数码管显示，具有功耗低、可靠性高、体积小、易操作、方便安装等优点，可广泛用于机床、印刷、纺织包装机械等要求高精度及改可靠性的场合。

二、技术参数

2.1、计测量精度：0.5%F.S

2.2、计时范围：0～9999秒/分     计数范围：0～9999

转速范围：0～9999转/分     频率范围：0～9999Hz

2.3、继电器触点容量：AC220V/5A（阻性负载）

2.4、安装方式：面板式安装

2.4、仪表工作电源：AC100～242V （或客户特定电压）

2.5、使用环境：0～50℃，相对湿度≤85％RH，无腐蚀性及无强电磁辐射场合

三、面板说明（参考）

（1）PV显示窗：正常显示状态下显示计时或测量的数值，

参数修改状态下显示参数符号；

（2）SV显示窗：正常显示状态下显示设定值，

参数修改状态下显示参数设定值；

（3）复位：在计时或其他测量状态下按一下此键可对PV

显示的当前值清零并重新开始计时或测量；

(4)SET功能键：按此键三秒可进入参数修改状态；

(5)数值减小键：在参数修改状态下按此键可减小数值；

(6)数值增加键：在参数修改状态下按此键可增加数值；

(7)输出指示灯OUT: 当达到设定条件时，此指示灯亮，

仪表输出继电器吸合，反之输出继电器断开；

四、内部参数

| 序号 | 符号 | 名 称 | 设定范围 | 说 明 | 出厂值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SP1 | 设定值一 | 0～9999 | 达到输出要求的目标设定值 | 10 |
| 2 | SP2 | 设定值二 | 0～9999 | 当参数Sn设置为2、3、4双时间计时时才会显示此项符号； | 10 |
| 3 | LOCK | 密码锁 | 0～150 | 当LOCK=18时，可以修改SP1、SP2； 当LOCK=145时，显示并修改以下4～6项参数 当LOCK≠18或145时，所有参数不能修改 | 145 |
| 4 | Sn | 功能选择 | 0～7 | 以下0～4为计时功能的选择 0：延时吸合，时间设定为SP1； 1：延时断开，时间设定为SP1； 2：双时间不循环运行，SP1为断开时间，SP2为吸合时间； 3：双时间循环运行，SP1为断开时间，SP2为吸合时间； 4：双时间循环运行，SP1为吸合时间，SP2为断开时间； 5：计数器 6：转速表 单位为转/分（rpm） 7：频率表 单位为赫兹（Hz） | 0 |
| 5* | upt | 计时单位 | 0～1 | 0：计时单位为秒； 1：计时单位为分钟 | 0 |
| 6* | SAVE | 断电记忆 | 0～1 | 0：断电后所计数据不保存上电重新从零开始计时或计数； 1：断电处保存所计数据，上电从断电处所保存的数据继续计时或计数 | 0 |

五、仪表操作

5.1、按照仪表上接线图正确接线后给仪表通电，仪表经过大约1秒左右的自检后进入工作状态；

5.2、参数设置：正常显示状态下按面板上SET键3秒后，仪表进入参数设置状态，PV窗口显示参数符号，

SV窗口显示参数设定值，此时可按面板上▼、▲键修改参数值，修改完成后按一下SET键保存并进入下一参数修改状态，直至退出返回正常显示状态，如修改中途15秒内无任何按键操作，仪表将自动保存并退出修改状态。

注：如参数不能修改请查看LOCK设置；

部分参数因为LOCK及Sn的设置会自动屏蔽掉不用的参数。

5.3、复位功能：按仪表面板上的“复位”键或短接接线端子上的“复位端”同样都能达到复位功能。当Sn=5、6、7时不具有接线端子上的复位功能，只能有面板上的复位键实现

六、仪表尺寸标注（单位mm）

仪表面板尺寸                     仪表深度尺寸                        仪表开孔尺寸

七、接线图：

八、仪表参数提示符字母与英文字母对照表

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | O | P | Q | R | S | T | U | Y |  |  |  |  |

余姚市众泰仪表厂

地址：浙江省余姚市长新路105号                                 电话：0574-22669883

网址：http://www.yyztyb.com                                      传真：0574-22679883